附件1

无锡市环境监测中心采购需求

  - 一、基本概况

1.1  采购内容：无锡中心台式三维荧光水污染预警溯源仪（含水质指纹数据库）年度维护服务

1.2  采购预算：4.5万元人民币

1.3  服务期限：2024年12月15日前完成。

1.4  项目内容：本项目主要用于无锡中心台式三维荧光溯源仪的年度维护，确保仪器运行稳定，分析结果准确，主要包含对仪器本身的年度维护服务和对仪器所带的指纹库的年度维护服务工作。

1.5  付款方式：服务结束，乙方提供维护服务报告并经甲方确认无误后一次性支付。

二、服务要求

1、台式三维荧光水污染预警溯源仪年度维护服务

（1）检查溯源仪等仪器设备运行状态和主要技术参数，判断仪器运行是否正常，及时发现存在的问题并及时妥善解决，并记录备查。

（2）对仪器进行一次自检及校验工作，使用标准溶液对溯源仪进行校准；更换设备使用耗材包括比色皿、管路组件；工控机、DC电源、模拟量模块、继电量模块、蠕动泵等日常检修及更换。

（3）检查内部管路是否通畅、是否清洁，进行内部管路清洗，必要时进行更换。

（4）检查仪器主控电路电子器件有无过热现象，确认各阀体、部件工作正常有效。

（5）对溯源仪器进行一次全面的维护保养，保证数据的准确、可靠。

2、水质指纹数据库年度维护服务

（1）行业库、软件更新

对随仪器自带的8个基础行业水质指纹数据库以及数据软件进行更新，包括将上一个自然年各行业的典型指纹进行分类筛选整理，补充至对应的随仪器基础行业库中；更新升级溯源系统软件，更新溯源算法，完善软件功能。报价单中提供升级更新明细。

（2）行业库核查

水质指纹库更新完毕后,由供方负责按照要求对需方所选择的8个已知行业企业采集污染源水样进行指纹库情况校核、调试。

（3）数据库嵌入

水质指纹数据库维护服务完成后,将维护结果嵌入中心台式水污染预警溯源仪对应的指纹库中，并提供维护服务报告。