用于环境监测的气体采样设备加工服务

  - 一、基本概况

1.1  采购内容：用于环境监测的气体采样设备加工服务

1.2  采购预算：3.5万元人民币

1.3  服务期限：自合同签订之日起一年

1.4  项目内容：根据甲方思路生产一种用于环境监测的气体采样设备的服务。

1.5  付款方式：合同生效后，采购方于2025年10月30日前向中标方支付合同总金额的50%的首付款，中标方提交产品并通过采购方验收后支付相应尾款。采购方有权要求中标方在2025年11月30日之前向采购方提供尾款担保函（合同总金额的50%），担保函有效期自保函开具之日起十五个整月；采购方在收到中标方提供的剩余金额发票和担保函后30个工作日内付清尾款。期满未发生违约情形的，保函自然失效，采购方将但担保函返还给中标方。

采购方付款前，中标方应开具等额有效发票，否则，采购方有权拒绝付款，并不承担违约责任。

  - 二、服务要求

（一）、设备指标要求：根据采购方要求，生产一款用于环境监测的气体采样产品，可以远程操作，搭载无人机同时开展两种采样介质或同一采样介质平行采样，通过适配不同管径、材质的采样吸附管，根据需要同时开展OVOC、VOC等不同采样介质的气态污染物样品采集。具体技术指标如下：

1、流量范围：（50-1000ml/min）（流量可设）

2、流量分辨率：1ml/min

3、流量误差：≤±5%，支持参数手动校准

4、流量重复性：≤±5%

5、计时误差：±0.5%

6、设定采样流速范围：0ml/min～1000ml/min

7、设定总采集容量范围：0.0ml～100L

8、工作温度：-10～50℃

9、相对湿度：≤95%RH

10、续航时间：连续采样工作时间不少于30min

11、仪器重量：495g±20g（不包含产品安装支架以及采样管）

12、体积计算：实时显示

13、数据存储下载：1000组可实时查询采样数据，并可随时查询。

（二）协助完成各项专利申请。

三、数量要求：1套

四、验收方式：达到（一）设备指标要求， 项提供市级计量院的校准报告，其他指标查阅说明书或现场测试。

五、知识产权

1.服务中产品的专利权、商标权或软件著作权等知识产权均归采购方所有，应保证采购方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，应承担给采购方造成的一切损失，包含且不限于赔偿金、诉讼费、仲裁费、律师费等。

2.在本合同履行期间向采购方提交的工作成果，知识产权所有权归采购方所有。

六、保密要求

各方应做好数据保密工作，加强信息安全保护，控制相关信息的使用范围任何单位和个人未经批准不能随意泄露和发布采购方数据。泄露采购方数据信息，或未经允许用于其他用途的，任何涉保信息的泄露，均为违约行为并承担相关的法律责任；若给采购方造成损失的，应当承担赔偿责任。

七、质量要求与检验

1．验收后整机质保三年。应严格按照招标文件的有关规定和投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，采购方均可以拒绝接受，应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响采购方正常工作，费用由承担，如因更换或重作导致逾期交付货物的，还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3. 经验收不合格的，应当按照采购方要求在指定的期限内进行整改至达到采购方的要求。逾期不予整改或经整改仍不能符合要求的，采购方有权解除合同，返还采购方已支付的费用并承担给采购方造成的损失。

八、违约责任

1．在履行合同的过程中，如果遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购方。采购方在收到通知后，应尽快对情况进行核实，并有权决定根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2．如逾期交货且未经采购方同意延长交货时间，每逾期一日，应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向采购方支付违约金。逾期超过20日，采购方有权依照法律程序解除合同，采购方如已支付费用的，全部返还，且应按照合同总价的30%向采购方支付违约金，如给采购方造成损失的，还应赔偿损失。

3．如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由赔偿由此给采购方造成的损失，并按照合同总价的30%向采购方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4．由于提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，应负责承担由此产生的责任，与采购方无关。如不可避免地造成采购方损失的，采购方有权向追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、采购方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。并应按照合同总价的20%向采购方支付违约金，如给采购方造成其他损失的，还应负责赔偿。

5．如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6．招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。